一标段

上肢智能反馈训练系统

1、外骨骼机械臂设计，可进行肩关节内收外展、肩关节的前屈、肘关节屈曲和尺桡关节的旋前旋后的活动训练。

2、传感器技术：无接触角度传感。

3、抓握装置：橡胶空气型压力，侦测灵敏，对抓握手型和位置无特别要求，供不同肌力状况患者进行抓握训练，还原患者真实握力体验。

4、显示界面：采用≥55英寸液晶电视。

5、训练模式：三种维度训练模式：一维游戏、二维训练、三维训练。

6、上肢外骨骼硬件参数：

上臂长度调节范围：23-31cm，允许误差±5%

前臂长度调节范围：19-28cm允许误差±5%

手臂水平调节范围：0-60cm允许误差±5%

上臂重力补偿范围：0-10Kg允许误差±5%

前臂重力补偿范围：0-5Kg允许误差±5%

握力值范围：0-10Kg允许误差±5%

7、上肢外骨骼活动评估范围：

肩关节内收外展度：0-150°允许误差±2%；

肩关节前屈度：0-80°允许误差±2%；

肘关节屈曲度：0-135°允许误差±2%；

尺桡关节旋前旋后度：0-180°允许误差±2%

数字作业训练系统

▲1、认知能力评估：包含初步筛查及专项认知评估，涵盖定向力、记忆力、注意力、计算能力、命名能力、复述能力、阅读理解能力、推理能力、失认症等。

▲2、认知能力训练：涵盖五大方面，注意力、记忆力、知觉能力、逻辑思维能力、计算能力，≥30个训练游戏。

▲3、≥30个常用临床量表，自定义添加及上传，联网后可共享其它医院的量表。

▲4、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息。

- 具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享。

- 6、训练认知的同时提供上肢运动控制训练，包括单手、双手、手眼协调、手指训练等。

7、根据患者的训练情况自动调整训练难度。

8、设备高度自带记忆功能。

9、可根据评估结果自定义训练方案，训练方案可设置训练天数，训练时长，训练难度。

10、提供单人、双人竞赛训练项目。

▲11、智能砂磨板：提供全面的包含肌力、活动度、协调的粗大运动训练。

12、多种附件，可提供阻尼训练，增强患者肌力。

13、提供不少于10种常用训练轨迹，至少包括单方向、往返方向、多方向组合、直线、规则曲线等轨迹，且各种轨迹可以随意组合和设定训练次数。

配置清单（至少含）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点触摸训练桌（含专用主机） | 张 | 1 |
| 2 | 软件 | 套 | 1 |
| 3 | 鼠标键盘（鼠标一个、键盘一个、接收器一个） | 套 | 1 |
| 4 | 打印机支架 | 张 | 1 |
| 5 | 打印机（打印机主机、电源线一条、打印机连接电脑线一条） | 台 | 1 |
| 6 | 小配件（纸箱：触摸笔两支、布锤子一个，合格保修证一本，电源线一条、使用说明书一本） | 套 | 1 |

数字OT评估与训练系统

1.设备高度和角度可调：采用电动模式设置，满足不同身高的患者临床康复训练需求。

2.提供四大功能模块：认知功能训练、手眼协调训练、益智训练以及评定量表评估四大功能模块。

▲3.提供≥50种国际通用评估量表：涵盖认知功能、神经康复功能、作业ADL，肌张力评估、Berg平衡评估等多种专业评估量表。

▲4.提供≥30种作业训练游戏：提供融合视觉、听觉、触觉等多感官的作业训练游戏，将认知功能及运动功能训练相结合。

5.具有人机互动与游戏训练。

▲6.区域热度分析功能：训练报告有区域热度分析等详细记录功能。

▲7.图库：≥1000种，能够提供丰富的动画显示。

8.软件数据功能：患者具有独立的数据库，量化分析，无纸化管理。

二标段

经颅磁刺激仪

（一）总体要求

刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗（以《医疗器械注册证》中产品适用范围为准）。

（二）技术参数

1.刺激频率：0-50Hz可调。

▲2.冷却系统为液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷。（投标文件中附该设备的《医疗器械注册证》或国家医疗器械检测中心出具的检测报告的扫描件）

▲3.刺激线圈：无散热孔无风扇，能实现双面双向刺激；（投标文件中附刺激线圈图样的扫描件）。

配：成人线圈、儿童线圈；（投标文件中附国家医疗器械检测中心出具的检测报告的扫描件）。

▲4.最大刺激强度≥6Tesla（若最大刺激强度表述为双向波单边磁刺激强度，则应≥4Tesla）。（投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的相关检验检测机构出具的检验检测报告或注册证的扫描件）

5.刺激强度1.5~6Tesla连续可调。

6.磁感应强度最大变化率：40KT-80KT。

7.脉冲上升时间：50μs±10μs。

8.输出脉冲宽度：340μs±20μs。（若脉冲宽度表述为双向波单边输出脉冲宽度，则应≥260μs）

▲9.人机交互系统采用便携终端机控制操作，中文界面，非触摸屏，能实现机器开机自检、故障报警与自锁等功能。（投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的相关检验检测机构出具的检验检测报告或注册证的扫描件）

10.终端操作管理方式，能实现：

a) 硬盘储存、USB储存；

b) 专家方案、病历管理、以及病历打印输出；

c) 刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

11.一体式可推移整机结构：

a) 静音脚轮设计；

b) 可固定线圈支架；

12.具备触发输入输出通用接口。

13.单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。

14.MEP检测，以及MEP图形、数字显示与输出；

a) 通道数不低于两通道；

▲b) 采样率不低于100KHz；（投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的相关检验检测机构出具的检验检测报告或注册证的扫描件）

▲15.MEP检测数据传输模式：有线传输模式，确保数据精准性。（投标文件中附国家认证认可监督管理委员会批准的相关检验检测机构出具的检验检测报告或注册证的扫描件）

16.后续可选配升级联机磁刺激智能机器人系统，保证TMS线圈靶点定位初始精准、过程精准和重复精准，以及智能化控制。（投标文件中附图片证明）

17.后续可选配检测及科研设备近红外脑功能成像检测联用一体磁刺激线拍。（投标文件中附图片证明）

（三）基本配置：

1. 经颅磁刺激器主机（内置惰性液态内循环冷却系统）：1台

2. 成人刺激线圈：1套；

3. 儿童刺激线拍：1套；

4. 磁场刺激仪操作软件：1套；

5. 线圈支架：1套；

6. 定位帽：5套；

7. MEP模块：1套。

温热电灸综合治疗仪

▲1.主要功能：无烟温热灸、磁疗、温针、电针、温热电针、无创电针及负压拔罐等功能。

2.≥7寸彩色触摸屏，配一键飞梭显示操作。

▲3.输出路数：≥12个灸头,4路电针, 2路无创电针。

▲4.灸头具备加热功能，每个灸头独立控温：30-70℃内连续可调。

5.灸头具有磁疗催化功能，表面磁场强度最大7mT。

6.电针输出波形：连续波、疏密波、轻锤波、按摩波1、按摩波2、按摩波3。

7.温热电针具有加热功能，开启15min后温热电极夹的温度为75℃±10℃。

8.无创电针功能，电刺激参数可调。

9.负压拔罐：最大负压值30kPa±10%。

10.治疗时间：0～99min之间设定。

11.输入功率≤70VA。

12.灸头加热面的直径为：24mm±1mm。

13.工作噪声≤60dB。

14.最大输出：≤10mA。

三标段

超高清宫腹腔镜系统

一、医用液晶监视器，1台。

1、≥26寸。抗电刀干扰。

2、分辨率≥1920×1080。具有高清数字接口和模拟信号接口。

二、超高清宫腹腔镜摄像主机，1台。

1、图像分辨率：≥1920×1080。

▲2、2D/3D通用平台（提供证明材料）。

3、主机有构造强调、轮廓强调等图像处理功能；具备AGC功能，≥6级调整。

4、可连接电子输尿管肾盂内窥镜等软性镜，提供证明材料。

5、具备特殊光观察模式。

6、单台主机可实现2D和3D的观察模式功能切换。提供证明材料。

7、摄像主机具备LCD大尺寸触摸屏，功能设置由触摸屏操作实现，提供彩页证明为准。

▲8、主机具备荧光观察功能，配合红外荧光光源可实现多种荧光观察模式。

9、摄像主机系统及冷光源采用一体化设计。提供证明材料。

三、超高清宫腹腔镜摄像头，1个

▲1、摄像头可高温高压灭菌，图像采集像素数：≥1920×1080。

2、摄像头具备≥3个快捷键设置。

3、具备电动缩放及电动对焦功能，可光学2倍变焦。

4、摄像头配合摄像主机可实现荧光（IR）观察。

四、纤维导光束，1个，长度≥250 cm，可高温高压灭菌。

五、宫腔检查镜及器械1套

1、光学试管3 mm、30°，可高温高压灭菌；

2、持续灌流，5.5 mm，5Fr.管道。

3、异物钳  1把

4、活检钳  1把

5、剪刀  1把

六、全自动二氧化碳气腹机 ，1台

1、流速≥40升/分钟，腹腔压力可同时显示预设值及实际数值，流速和气体总流量等数值均以数字显示。

2、具有0.1升/分钟的小腔体精细供气模式，适用于小儿微创手术。

3、具备管路及腔内过压力报警，可适应于高压气瓶和墙壁管道的中央供气。

4、与高频电刀联用可同步触发实现自动排烟功能，提供证明材料。

七、腹腔镜镜头，2个

1、可实现高温高压灭菌和低温等离子灭菌。

2、10mm，30度镜头，非球面镜片，无失真。

八、膨宫泵，1台

1、压力设定范围：50～350mmHg。

2、流量设定范围：0.1～1.0L／min。

3、膨宫管，能高温高压灭菌。

4、配件可与其他品牌通配。

九、内窥镜专用仪器台车，1个

四标段

电子阴道镜

1、阴道镜镜头

1.1镜头：连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。

1.2成像系统水平分辨率≥1050TVL。

1.3支持1-80倍连续变倍。

1.4有效操作距离：150mm-350mm。

1.5视场范围：≥Ø100mm(3X),≥Ø15mm(18X)；景深：≥150mm(3X),≥50mm(18X)。（提供检测报告并加盖厂家公章）。

1.6工作距离为20cm处光源中心温升≤1%（提供检测报告并加盖厂家公章）。

▲1.7光斑直径≥Ø70mm，距离中心点70mm范围内照度均匀性≥90%，光源显色指数Ra≥90（提供检验报告并加盖厂家公章）。

1.8空间分辨率：≥14 Lp/mm；图像几何失真度≤1%。

1.9按键防水，可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集。

1.10镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，最高支持90分钟，并可在打印报告中显示时长标记。

1.11镜头手柄后方按键有定位宫颈口与采集图像功能。

1.12具有两个独立的视频接口，与工作站集成一体，无需转换可扩展显示镜头原始图像，（提供证明文件并加盖厂家公章）。

1.13采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调。

2、阴道镜工作站性能参数

2.1具有自动提示患者随访管理功能。

2.2具有病例重点关注功能。

▲2.3能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键控制。

2.4提供≥2种方式开启计时功能，支持≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）。

2.5具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息。（提供证明文件并加盖厂家公章）。

2.6具有独立的历史检查记录显示区。录入患者信息后将自动加载同一患者所有历史检查记录（提供软件截图并加盖厂家公章）。

2.7在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示（提供软件截图并加盖厂家公章）。

2.8提供R-way阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议（提供软件截图并加盖厂家公章）。

2.9具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。（提供软件截图并加盖厂家公章）

2.10可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

2.11具有软件操作留痕功能。系统可对软件用户各项历史操作留痕记录，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等操作。（提供证明文件并加盖厂家公章）。

2.12支持阴道镜报告多级质控管理功能。提供自动形式审核和上级复核功能，对阴道镜图像、报告等进行评估以及针对性指导，同时支持自动生成质控报表，可供医院开展本院内、跨院区阴道镜质控管理工作（提供证明文件并加盖厂家公章）。

2.13设备使用年限：10年（提供设备铭牌图片并加盖厂家公章）。

2.14含电动综合产床一张。

便携式生物刺激反馈仪

一、▲适用范围：对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗；也可以适用于产妇催乳，促进产后排尿、子宫复旧、镇痛的辅助治疗。（提供注册证证明文件）

硬件要求：

- 主机电容触摸屏，触摸屏幕≥10英寸。

- 操作系统：采用Android操作系统。

- ▲3.内置电池+外接电源，锂电池容量≥6000mAh，双供电模式。（需提供检验报告证明文件）

- 4.主机可接地线。

- 5.主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

- 6.肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）

- 7.分辨率：≤0.5μV（r.m.s）

- 8.通频带：不窄于20Hz～500Hz (-3dB)

- 9.刺激电流强度：0-100mA，步进0.5mA可调节。

- 10.电刺激脉冲宽度：至少在50-900μs范围内均可调，步进10us可调节。

- 11.电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

软件参数：

- 12.各通道独立控制。

- 13.包括电刺激治疗和生物反馈治疗两种治疗方法。

- 14.具有腰背痛表面肌电评估功能，并给出评估报告。评估结果及波形可预览、查看等。

- 15.连接无线打印机，直接打印肌电评估报告。

- ▲16.具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有≥3种体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

- 17.生物反馈方案可设置治疗时间，自由调节肌电反馈阈值，并显示肌电最大值、最小值、平均值和实时值。

- 18.自定义方案，可以对频率、波宽等多项刺激参数进行编辑。

- 19.单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

- ▲20.可实现单相波、双相波及交互波等多种刺激波形进行刺激。（需提供检验报告证明文件）

- 21.系统可内置存储患者信息及诊疗记录，数据可进行备份。

- 22.所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图（电极片单独报价）。

- ▲23.内置蓝牙及wifi模块。（需提供检验报告证明文件）

- 24.系统可进行数据统计、数据导入、导出等功能，可统计设备内不同方案的治疗人数和人次，并以列表方式显示。

- 25.自动检测通道连接，电极脱落有提示保护。

- ▲26.内置指纹识别模块，可实现指纹解锁功能。（需提供检验报告证明文件）

可视人流机

（一）图像处理器：

1.图像处理器功耗：20VA

2.图像处理器工作站工作电压：AC220V，50Hz

（二）计算机：

1.运行环境，内存：≥4GB，硬盘：≥500GB，Intel CPU：≥3.3GHz

2.显示器：＞23英寸液晶显示器

3.显示器分辨率：≥1920*1080

4.成像色彩：彩色

（三）一次性可视吸引管：

1.光学性能：

1.1照明：LED灯≥2颗

1.2视向角：35°±10°

▲1.3视场角：100°±15%

▲1.4分辨率：≥8Lp/mm（镜头外0-3mm）

1.5成像色彩：彩色

1.6图像像素：≥480×480

1.7观察范围（空气中）：0～20mm

2.物理性能：

▲2.1吸引管最大工作长度：157mm

2.2管身材质：与人体接触部分采用医用无毒不锈钢制造。

3.吸引管：

3.1管体内置高清摄像头。

3.2直视窗口采用疏血性纳米处理技术。

3.3单管单腔技术。

3.4一次性可视吸引管手柄上设置拍照和录像功能，可直接通过手柄的按钮实现图片及视频资料的采集。

五标段

良性阵发性位置性眩晕诊疗系统

（一）主要要求：

▲1.1 产品注册适用范围：适用于良性阵发性位置性眩晕（BPPV）的诊断和治疗，

适用于梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助检查(提供医疗器械注册证证明) 。

1.2 工作用途：各型 BPPV 的诊疗；前庭功能的评测；晕动病的诊疗等，可进行速度阶梯试验，旋转急停试验，正弦谐波试验（SHAT）等 。

1.3 产品资质要求：单张注册证诊疗一体产品系统，非多张注册证组合产品(提供医疗器械注册证证明) 。

（二）产品构成及技术要求：

▲2.1 主轴、辅轴：主辅转动轴处于垂直方向，可同时多维转动。无转动角度限制，可数字输入，分辨率为 1゜误差≤2゜ 转速可数字输入，分辨率为 1゜/s，最大 180 ゜/s，误差≤5%。 加速度可数字输入，分辨率为 0.5゜/s2，最大 180゜/s2，误差≤5% 。

2.2 操控台：设备自带原装操控台，2 个显示器，一个用于设备的操控和眼震数据分析研判；另一个专门用于眼震的观察。

2.3 患者座椅：航空插扣式安全带，分别固定人体肩、背、胸、腹、大腿、小腿。液压式自动控制安全杠。

▲2.4 红外视频眼罩：2 个红外视频摄像头，可切换左右眼视频，无需翻转使用，方便左右眼对照观察。对单眼有疾患的患者不影响诊疗。内置固视抑制灯，自动定标，可作自发眼震、固视抑制检查、凝视检查(提供使用说明书和产品彩页证明) 。

2.5 眼震数据信号采用有线传输，抗干扰强，必免无线传输易干扰和信号图像失真(提供使用说明书证明) 。

（三）功能要求：

3.1 具有头位转换器：头位直立/前倾 30゜可自动转换调整，用于前庭功能检测(提供产品彩页和使用说明书证明) 。

3.2 功能运动模式：角度模式、速度模式、加速度模式、摆动模式共四种。数字输入控制，双轴可持续联动旋转。可作转椅实验、旋转急停试验、速度阶梯试验、正弦摆动试验、正弦谐波试验（SHAT）、阻尼试验、位置性试验、变位试验 。

▲3.3 前庭功能检测：包括转椅急停试验、速度阶梯试验、正弦摆动试验、正弦谐波试验（SHAT）、阻尼试验。不需要任何配件，可以记录患者出现的自发性眼震和诱发眼震，并自动计算分析眼震的快相、慢相速度、频率、方向、个数、时间等量化参数，分析相、增益、对称性等数据和图形。具有方案支持(提供使用说明书和软件自带的方案列表证明) 。

3.4 前庭康复：能够对晕动症（晕车、晕船、晕机、恐高）的诊断和治疗，对前庭功能的康复训练。具有方案支持(提供软件自带的方案列表和论文证明) 。

3.5 诊疗方案：经顶级医院使用验证的各类诊断治疗方案不少于 40 种 。

（四）软件：

4.1 预装具有双侧前庭功能分析试验的诊疗应用软件。

▲4.2 预装具有生理信号采集、传输与存储功能的诊疗应用软件 。

4.3 预装国内眩晕诊疗≥40 个经过临床验证的诊断、治疗、检查方案(提供证明材料) 。

4.4 用户开放系统：系统具有用户自开发诊疗方案功能。用户可数字输入自设和修改诊断、治疗、检查方案 。

4.5 所有方案可预览、修改、存档、打印和数据计算分析研判（眼图的方向、个数、频率、快慢相速度、持续时间、左右对比、时间常数等量化数据） 。

4.6 诊断、治疗、检查的全部过程，包括患者基本信息，采用的运动模式，原始数据、视频、眼震曲线均可存档、调研回放、备份 。

4.7 运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示 。

（五）眼震曲线：

5.1 可自动数据计算、分析、研判眼震的慢相、快相速度，方向、个数、频率，持续时间、时间常数。可分析相位、增益及对比数据，可显示、打印对比图及各项数据、结论 。

5.2 可分析水平及垂直眼震，可辨别分析旋转型眼震。眼震分析显示标度可调整 。

5.3 速度阶梯试验、 SHAT（正弦谐波试验）、旋转急停实验时可显示对比图、叶型图等，可分析相位、增益及对比数据(提供使用说明书和软件自带诊疗报告单证明) 。

5.4 眼震曲线描记可回放，分析结果、图形均可打印 。

5.5 眼震慢相速度分辨率：0.1 度/秒。线性误差<5% 。

5.6 眼震曲线的显示比例可以任意调整，眼震分析显示标度可调整 。

（六）运动控制：

6.1 主轴和辅轴可两轴三维运动 。

6.2 角度模式：控制转椅转动一定角度，方向、角度、时间、加减速度均可数字输入 。

6.3 速度模式：控制转椅转动到一定速度再减速到静止，方向、加速度、最大速度、转动时间、加减速度均可数字输入。

6.4 正旋摆动模式：正弦谐波试验（SHAT），阻尼试验等。方向、角度、振幅、次数、摆动时间、摆动频率、加减速度均可数字输入(提供使用说明书证明) 。

（七）安全应急装置：

7.1 指示灯：3 个双色指示灯，实时指示系统各部分状态（提供彩页证明） 。

7.2 诊疗台设有自动感应触发开关，设备转动时，如有外来物体进入诊疗台区域，自动启动触发开关，使设备旋转轴立即停止转动（提供使用说明书证明）。

7.3 主轴自锁功能

7.4 安全杠手动按钮

7.5 主辅轴回位自动和手动开关

7.6 整机配有 UPS 不间断电源外另配有应急电源（双保护电源，包括主机和工作站）。

（八）供电：

8.1 配 UPS 不间断电源对整机供电，整机（主机和工作站）工作供电时间不少于 30分钟(提供使用说明书和配置单证明) 。

（九）安装条件：无特殊场地和用电要求，与国家建筑物承重要求和配电兼容。无放射、无排污

六标段

- 床旁超声仪

- 1.用途说明：

主要用于急诊科各种急诊超声。

- 2.系统技术规格及概述：

2.1 镁合金外壳设计，机器重量≤4.5KG。

2.2 ≥15寸液晶显示器，开合倾斜角度: ≥180°(提供证明图片加盖生产厂家公章)。

▲2.3≥10寸高灵敏触摸式操作屏，支持手势控制。

▲2.4双电池系统设计可独立供电，可拔插、置换锂电池，屏幕带电池电量图标显示(提供证明图片加盖生产厂家公章)。

2.5主机内置≥2个探头接口。

2.5.1TAI-组织自适应成像

2.5.2自适应多普勒成像

2.5.3自适应空间复合成像

2.5.4 斑点噪声抑制成像

2.5.5频率复合成像

2.5.6谐波成像模式

2.5.7数字多波束合成

2.5.8彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

2.5.9频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）

2.5.10连续波多普勒成像

2.5.11独立角度偏转

2.5.12实时三同步（B+C+D）

2.5.13扩展成像

2.6智能频谱增强技术

一键优化

- 3.注释、体位图及测量/分析/报告

- 3.1注释：支持中英文注释，支持自定义注释，集成300个用户自定义词组 支持词组移动和编辑 支持触摸键盘。

- 3.2常规测量软件包。

3.3二维测量：距离、周长、面积、角度、体积、狭窄比等。

3.3.1多普勒测量：自动/手动描迹：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，平均血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值，心率，时间，最大速度频谱波的平均血流速度，时间平均速度等。

3.3.2 M型测量：距离、时间、斜率、心率等。

3.3.3自动频谱测量：阻力指数：收缩峰值速度，舒张末期血流速度，阻力指数，搏动指数，收缩峰值速度/舒张末期血流速度比值、心率等。

3.3.4全科测量软件包。

腹部、胸部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

- 4.电影回放和图像后处理。

- 4.1图片回放:B模式 最大: ≥49999帧，Color：最大：≥30000帧。

5.连通性要求

5.1 配备USB3.0接口，2个USB2.0接口。

5.2  支持网络连接、WIFI连接。

5.3  支持DICOM 3.0。

6.系统技术参数及要求

6.1二维灰阶（B）。

6.1.1  特征成像：细腻、常规、高穿透 可调可视。

▲6.1.2 TGC分段调节≥8段，LGC分段调节≥8段，通过触摸屏实现操作（提供证明图片加盖生产厂家公章）。

6.1.3   二维灰阶：≥256。

▲6.1.4 最大探测深度：≥42CM（提供证明图片加盖生产厂家公章）。

6.1.5   频率：宽频变频技术，基波≥5组变频谐波≥5组。

6.1.6   频率范围：1.0-18.0HMz

6.1.7   增益0-260dB

6.1.8   动态范围≥280dB

6.2脉冲多普勒（PW）

6.2.1   实时三同步：B+C+PW

▲6.2.2 取样容积: 0.5-36mm 分级可调（提供证明图片加盖生产厂家公章）

7.探头规格

7.1  可选探头类型：凸阵、线阵、腔内、相控阵探头。

7.2  探头频率：频率带宽1.0-18.0 MHz（依赖不同探头提供证明文件加盖生产厂家公章）。

7.3  探头配置：2把探头   腹部探头2-5MHZ  浅表探头 5-12MHZ